ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання  (504212000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання :

- сервісне технічне обслуговування та поточний ремонт  лінійного прискорювача Electa Synergy S -

- Місце надання послуг:  м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінійний прискорювач Electa Synergy S | серійний номер №154579 | 1 |

Детальний ПЕРЕЛІК

послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту

медичного лінійного прискорювача Elekta Synergy® S, серійний номер 152742

| № | Найменування | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування медичного лінійного прискорювача Elekta Infinity, виробництва Elekta Limited, Великобританія, Серійний номер 154579 | послуга |
| 1.1 | Технічне обслуговування квартальне: | послуга |
| 1.1.1 | Регламентні сервісні роботи із збереження даних проведення збереження резервних копій |  |
| 1.1.2 | Роботи із забезпечення працездатності системи - перевірка візуальних та звукових ефектів системи при функціонуванні - перевірка з’єднаннь |  |
| 1.1.3 | Загальні роботи для лінійного прискорювача - оптимізація роботи пушки електронів - перевірка випромінювання цифрового лінійного прискорювача на кожній енергії фотонів та електронів - перевірка роботи вентилятора - перевірка зазорів в системі формування променю - перевірка та налаштування рухомих частин системи формування променю |  |
| 1.1.4 | Контроль системи безпеки та блокування: перевірка функціонування кнопки terminate на панелі керування прискорювачем |  |
| 1.1.5 | Роботи із перевірки системи блокування функціонування прискорювача: - перевірка ланцюгів кінцевих вимикачів Room doors 1 та Room doors 2 - перевірка аварійних кнопок лінійного прискорювача |  |
| 1.1.6 | Перевірка роботи лінійного прискорювача в клінічному режимі |  |
| 1.2. | Регламентні сервісні роботи на півріччя: | послуга |
| 1.2.1 | Контроль системи безпеки та блокування: - перевірка функціонування кнопки terminate на панелі керування прискорювачем |  |
| 1.2.2 | Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності внутрішньої системи охолодження - загальна перевірка вимірювання та приведення до норми тиску в системі |  |
| 1.2.3 | Регламентні процедури із забезпечення працездатності зони високої напруги (НT) - перевірка блоку живлення високої напруги (HTPSU) та модулятору - реєстрація мережевої напруги тиратрону - перевірка шасі - перевірка напруги живлення трансформатору |  |
| 1.2.4 | Регламентні процедури із забезпечення загальної працездатності системи - перевірка працездатності зони низької напруги (LT) - оптимізація роботи пушки електронів - перевірка випромінювання цифрового лінійного прискорювача на кожній енергії фотонів та електронів |  |
| 1.2.5 | Регламентні процедури із забезпечення працездатності контрольної системи - перевірка працездатності вентилятора контрольного блоку - перевірка стану, чистка, заміна за необхідності, фільтрів системи охолодження |  |
| 1.2.6 | Регламентні процедури із забезпечення працездатності багатопелюсткового коліматору - перевірка роботи вентилятора - перевірка функціонування моторчиків - оптимізація оптичного позиціювання пелюсток - перевірка лампи LED формування поля |  |
| 1.2.7 | Загальна перевірка працездатності турбо-молекулярної помпи - перевірка рівня масла турбо-молекулярної помпи - огляд та змащування прокладки турбо-молекулярної помпи |  |
| 1.2.8 | Загальні регламентні процедури для лінійного прискорювача - оптимізація роботи пушки електронів - перевірка випромінювання цифрового лінійного прискорювача на кожній енергії фотонів та електронів - перевірка роботи вентилятора - перевірка зазорів в системі формування променю - перевірка та налаштування рухомих частин системи формування променю |  |
| 1.2.9 | Загальна перевірка системи охолодження |  |
| 1.2.10 | Перевірка роботи лінійного прискорювача в клінічному режимі |  |
| 1.3 | Технічне обслуговування квартальне: | послуга |
| 1.3.1 | Роботи із збереження даних: проведення збереження резервних копій |  |
| 1.3.2 | Роботи із забезпечення працездатності системи: - перевірка візуальних та звукових ефектів системи при функціонуванні - перевірка з’єднаннь |  |
| 1.3.3 | Загальні роботи для лінійного прискорювача - оптимізація роботи пушки електронів - перевірка випромінювання цифрового лінійного прискорювача на кожній енергії фотонів та електронів - перевірка роботи вентилятора - перевірка зазорів в системі формування променю - перевірка та налаштування рухомих частин системи формування променю |  |
| 1.3.4 | Контроль системи безпеки та блокування - перевірка функціонування кнопки terminate на панелі керування прискорювачем |  |
| 1.3.5 | Роботи із перевірки системи блокування функціонування прискорювача: - перевірка ланцюгів кінцевих вимикачів Room doors 1 та Room doors 2 - перевірка аварійних кнопок лінійного прискорювача |  |
| 1.3.6 | Перевірка роботи лінійного прискорювача в клінічному режимі |  |
| 1.4 | Регламентні сервісні роботи річні: | послуга |
| 1.4.1 | Контроль системи безпеки та блокування - перевірка функціонування кнопки terminate на панелі керування прискорювачем |  |
| 1.4.2 | Регламентні процедури із забезпечення працездатності зони високої напруги (НT) - перевірка блоку живлення високої напруги (HTPSU) та модулятора - реєстрація мережевої напруги тиратрону - перевірка шасі - перевірка напруги живлення трансформатора |  |
| 1.4.3 | Перевірка обігрівача іонної камери |  |
| 1.4.4 | Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності гентрі - перевірка оптичного індикатору відстані - перевірка кріплення гентрі та затискання при необхідності - перевірка електроприводу, ременю гентрі - перевірка та змащування кутової системи координат - перевірка Імпульсного модулятора - перевірка підключення магніту магнетрону - перевірка болтів М20 - перевірка дисків/хомутів, та очищення та промазування - перевірка кінцевого вимикача - перевірка кабелів та шлангів гентрі, заміна за необхідністю - перевірка іонного насосу та кабелів - перевірка роботи редуктора системи обертання гентрі - перевірка блоку на наявність механічного зношування робочої частини редуктора та наявність сторонніх звуків підчас обертання гентрі. Чистка та змащування робочої частини редуктора. |  |
| 1.4.5 | Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності низьковольтної системи (LT) - перевірка стану кабелів, частин та з’єднань зони низької напруги - сервісні процедури із забезпечення працездатності блоку живлення низької напруги (LTPSU) |  |
| 1.4.6 | Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності внутрішньої системи охолодження - загальна перевірка - перевірка фільтрів та їх заміна за необхідності - перевірка релє магнетрону - перевірка тиску та заповнення розширювального баку |  |
| 1.4.7 | Регламентні сервісні роботи із перевірки вакуумної системи - перевірка тиску діалектичного газу, додавання газу за необхідністю |  |
| 1.4.8 | Регламентні сервісні роботи із забезпечення працездатності діафрагм: - огляд діафрагм - контроль управління BLD - огляд стану та змащення механічної частини клину - перевірка функціонування електродвигунів діафрагм - перевірка муфт діафрагм - перевірка ременів дисків діафрагм - збереження даних калібрувань діафрагм |  |
| 1.4.9 | Регламентні сервісні роботи із забезпечення працездатності багатопелюсткового коліматора: - перевірка роботи вентилятору - перевірка функціонування моторчиків - оптимізація оптичного позиціювання пелюсток - перевірка роботи коліматору, сигналу відеовиходу - перевірка керування головки, налаштування за необхідністю - перевірка та змащування ходових гвинтів - перевірка муфт коліматору - перевірка та змазка валів шестерні та валів приводу - перевірка мікровимикачів банків пелюсток - перевірка та налаштування обмежуючих мікроперемикачів - перевірка оптичної системи - перевірка калібрування відео ліній пелюсток |  |
| 1.4.10 | Регламентні сервісні роботи з контролю роботи системи водяного охолодження: - перевірка працездатності водяного чілеру - перевірка системи блокування прискорювача |  |
| 1.4.11 | Регламентні сервісні роботи із забезпечення працездатності прецизійного столу: - перевірка стану механічних частин - чистка та змащування механічних частин - перевірка стану сигнальних кабелів та роз’ємів - перевірка руху столу по осям руху. |  |
| 1.4.12 | Регламентні сервісні роботи із забезпечення працездатності системи візуалізації iViewGT - перевірка стану кабелів та з’єднань - перевірка стану, чистка та змащування механічних частин системи позиціювання плаского детектора - перевірка працездатності системи охолодження блоку керування - контроль якості зображення |  |
| 1.4.13 | Регламентні сервісні роботи із забезпечення працездатності системи візуалізації XVI: - перевірка стану кабелів та з’єднань - перевірка стану, чистка та змащування механічних частин системи позиціювання плаского детектора - перевірка працездатності системи охолодження блоку керування - калібрування Flexmap XVI - контроль якості зображення |  |
| 1.4.14 | Перевірка системи візуалізації у клінічному режимі |  |
| 1.4.15 | Перевірка роботи лінійного прискорювача в клінічному режимі |  |
| 1.5 | Сервісна технічна підтримка через віддалений доступ IntelliMax протягом року | Послуга |
| 1.5.1 | Сервісна та технічна підтримка системи лінійного прискорювача для контролю та усунення недоліків та неполадок системи спеціалістами виробника через віддалений доступ IntelliMaxпротягом року | 24/7 |
| 2. | Послуга з поточного ремонту медичного лінійного прискорювача Elekta Synergy® S, (с/н 152742): | послуга |
| 2.1 | Ремонт системи генерації пучка: - зняття захисної кришки - заміна електронної інтегрованої схеми PCB ASSY SIB для медичного лінійного прискорювача: плати обробки електронних сигналів PCB ASSY SIB, арт.1006737 - встановлення захисної кришки - зміна значення i559 part10 відповідно до значення на платі обробки електронних сигналів PCB ASSY SIB |  |
| 2.2 | Ремонт блоку живлення тиратрону: - виключення системи - зняття захисних кришок блоку Modulator - зняття імовірної залишкової напруги - заміна запобіжників плавких FuseLink 10A-UL-10 шт., арт 821321900352Т |  |
| 2.3 | Перевірка роботи прискорювача у клінічному режимі |  |

Сервісне технічне обслуговування (ТО) комп’ютерного томографу включає в себе:

4. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Очікувана вартість  закупівлі складає 456 750,00грн. ( Чотириста п’ятдесят шість тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.

Голова робочої групи:

Медичний директор                                              _________________ Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

Заст.генерального директора з технічних питань  ______________ Коробченко А.М.

Заст.генерального директора з економічних питань    ____________Мирута Н.М.

Головний інженер                                                      _________________Ільченко Н.О.

Завідувач відділення променевої та радіонуклідної діагностики _____Ребенков С.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 	________________ Крамаренко В.В.

Додаток

до тендерної документації

Форма “Цінова пропозиція” подається Учасником

на фірмовому бланку (при наявності), за підписом уповноваженої особи,

з відбитком печатки (при наявності),

у заповненому вигляді, наведеному нижче.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ _______ від __________ 2021 року

______________ (Учасник) надає свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання  (504212000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання :

- сервісне технічне обслуговування  лінійний прискорювач Electa Synergy S

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання тендерної пропозиції, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами тендерної документації та, у разі перемоги, підписати Договір.

1. Повне найменування Учасника  _______________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

3. Телефон/факс _______________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по-батькові) _______________________________________

5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________________

7. Строк дії пропозиції: 120 днів з дати розкриття

8. Цінова пропозиція Учасника ________ грн. (______________грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ (20%) - _____________ грн. (________________________ грн. ___коп.)

ПРОЕКТ

ДОГОВІР №

про закупівлю послуг за державні кошти

м. Київ                                 	             "____ "  __________________      2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, і ____________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________________ назване  в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, разом-Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

- Предмет Договору

1.1. УЧАСНИК зобов'язується протягом 2021 року надавати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2. Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуги:

ДК 021:2015: 50420000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

медичного та хірургічного обладнання  (504212000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання :

- сервісне технічне обслуговування та поточний ремонт  лінійного прискорювача Electa Synergy S

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій тендерній пропозиції та вимогам діючого законодавства України.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____________ грн. (_________________________) з ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. У Замовника виникають бюджетні зобов’язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником акту виконаних (наданих) послуг.

4.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 10 днів з моменту підписання акту про надання послуг.

V. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг: до 31 грудня 2021 року.

5.2. Місце  надання послуг: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. приймати надані  послуги згідно з актом наданих послуг.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;

6.2.2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох днів з дня невиконання Замовником свої зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. За порушення Учасником умов зобов'язання щодо якості послуг Учасник сплачує на користь останнього штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року включно.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. В ціну даного Договору, тобто у вартість послуг, включаються витрати на доставку спеціалістів до місця надання послуг.

11.2. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами).

11.3. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору, якість послуг, сума, що визначена у договорі, місце та строки надання послуг, строк дії договору.

11.4. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.6. Сума, що визначена в цьому договорі, змінюється в разі коригування ціни, яка може змінюватися на підставі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін (інфляція). Коригування здійснюється шляхом множення ціни ненаданих послуг по договору на індекс споживчих цін на момент укладення додаткової угоди про таке коригування та множення на кількість ненаданих послуг. У зв’язку з тим, що зміни у вказаному випадку можуть відбуватися як в бік з збільшення, так і в бік зменшення, то сума визначена в договорі, може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі (кількості наданих послуг).

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: – Специфікація/калькуляція

XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК					ВИКОНАВЕЦЬ

| Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |
| --- | --- |
| 01135 м. Київ,вул. В.Чорновола,28/1 |  |
| Код за ЄДРПОУ 01994089 |  |
| Банк Держказначейська служба України в м. Києві |  |
| Код банку 820172 |  |
| IBAN UA048201720343130001000016859 |  |
| Є неприбутковою організацією згідно розділу ПКУ |  |
| тел:(бухгалтерія 236-19-09,236-91-03) |  |
| Генеральний директор ______________________ Жовнір В.А. |  |

Додаток № 1

Калькуляція  (перелік)  послуг

До Договору №  _______- від « _____» _______________ 2021 року.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лінійний прискорювач Electa Synergy S | серійний номер №154579 | 1 |

| N п/п | Найменування та перелік послуг | Одиниця виміру та кількість | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |
|  | В т.ч. ПДВ |  |  |

Замовник: 							Виконавець:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України

01135, м. Київ вул..В.Чорновола 28/1 UA048201720343130001000016859 Держказначейська служба України в м. Києві код ЄДРПОУ 01994089 тел.: (044) 236-91-03 236-19-09

Генеральний директор

___________________Жовнір В.А.